电离室巡测仪

1、探 测 器： 300 cc 高压空气电离室
   2、检测射线： 大于1 MeV的β射线，大于 25 KeV的γ和X射线
   3、测量范围： 0-500µR/h，0-5mR/h，0-50mR/h，0-500mR/h，0-5R/h或0-5µSv/h，0-50µSv/h，0-500µSv/h，0-5mSv/h，0-50mSv/h

4、准 确 度： 在任何量程满刻度指示的10%－100%之间精度在10%以内，不包括能量响应；校准源是137Cs
   5、控制按钮： ON/OFF 和 MODE 两个按钮
   6、工作模式： 
       整体模式：开机后连续工作30秒，即使以mR/h或R/h为单位显示也执行综合模式
       冻结模式： 仪器有标记，保持所显数字的峰值，能连续读取和显示当前的辐射值自动特性： 自动回零、自动切换量程、自动背景光
   7、环境要求： 温度范围从- 20°C 到+ 50°C，相对湿度从0 到100%，向地性忽略不计
   8、电 源： 两节9V碱性电池，工作200小时
   9、显 示： 液晶显示模拟/数字信号，带背景光
   10、模拟信号： 100单元直方图显示6.4cm长。直方图显示分成5个区段，每段标有仪器量程的相应值
   11、数字信号： 两位半数字显示，取决于仪器量程的有效数字0，数字高1/4 in (6.4 mm)。显示测量单位， 在显示器上提供电池电压过低和冻结模式指示器。