# 货物需求及技术要求

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **采购限价（元）** |
| 1 | 碎石机电磁盘、电容箱、透镜 | 二套 | 8万元 |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。2、标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品技术白皮书）予以证明。 |

二、**技术参数及功能要求**

**2.1.用途：**匹配惠康牌碎石机使用。

**2.2.电容箱**

2.2.1.高压放电范围：11～16KV

2.2.2.电容最大储能：53～128J

2.2.3.工作寿命：≥30万次

**2.3.电磁盘**

2.3.1.第二焦点冲击波压力场参数：脉冲上升时间≤0.5us，脉冲宽度≤1μS

2.3.2.聚焦范围径向±7.5mm，轴向-40mm～55mm

2.3.3.压缩声压峰值：20～60MPa；膨胀声压峰值：≤5MPa

2.3.4.工作寿命：≥30万次

2.3.5.最大工作电压：20kV

2.3.6.最大电能容量：128J

2.3.7.规格尺寸：153mm\*27mm

**2.4.透镜**

2.4.1.130mm透镜

2.4.2.无透视冲击波自动聚焦

2.4.3.直径150mm，高度32mm

2.4.4.工作寿命：≥30万次

**三、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**四、货物质量及售后服务承诺**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3.质保期内设备故障要求1小时内应答， 2小时形成解决方案。逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

**五、验收**

 中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。