货物需求及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 限价/个 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人剂量报警仪 | 4 | 3000 | 1.探测器:GM计数管(经能量补偿)。 |
|  |  |  |  | 2.测量范围:累积剂量当量:Hp(10) 0.0 μSv ~9999 mSv。 |
|  |  |  |  | 3.剂量当量率:Hp(10)0.1uSv/h~500 mSv/h。 |
|  |  |  |  | 4.相对固有误差:<±15%(137Cs) |
|  |  |  |  | 5.能量响应:48 keV~1.3 MeV,误差≤±30%。 |
|  |  |  |  | 6.角响应:参考137Cs在0°~90°时不超过，校准方向上响应的≤±30%。 |
|  |  |  |  | 7.报警功能:可连续设置报警阈值，大于设定的报警阈值时有声光报警，当计数管阻塞时，连续报警不断，报警声音强度在30 cm处大于80dB。 |
|  |  |  |  | ☆8.所有设备均需附计量校准报告，报价需包含校准费用。 |
| 2 | 储源铅罐 | 3 | 5500 | 50mmpb，可放置10/20/30ml药瓶。 |