**胎心多普勒技术参数**

1. 手持式紧凑设计，一手掌握；
2. ★高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；
3. 轻巧机身设计，整机不到300g。
4. 超声工作频率 标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%
5. 高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；
6. 探头与主机分体设计，探头可更换
7. 超声输出强度：Iob≤8mW/cm2；
8. ★胎心率检测范围 50-240bpm，心率检测精度：±1bpm；分辨率：1bpm
9. ★在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90db
10. 电源：标配充电电池可在线待机充电，连续工作时间≥10小时
11. 具有电量低提示功能；
12. ★无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能；
13. 内置扬声器；
14. ★具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；