**洗胃机参数**

1、采用自主研发的膜片泵作为冲液和吸液的动力源，并通过压力传感器和cpu控制，使冲、吸转换更可靠；

2、采用定量容积式转换缸，使吸出液量和冲入液量更加准确、可靠；

3、气压驱动的换向阀结构能够强力挤碎大块污物，使管路更通畅，清洗维护更便捷；

4、面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态，方便操作者掌握洗胃机工作状态和洗胃的进展；

5、本机增设手动冲、吸液量平衡装置，可解决由于胃内物质差异所引起的冲、吸液量不平衡状态；

6、具有“口腔插管”和“鼻腔插管”两种洗胃模式，可以根据地域海拔高度和洗胃管的规格选择不同的洗胃模式；

7、造型轻巧、安全可靠、操作方便、能耗少、噪音低。

8、流量：≥2L/min（口腔插管档）；≥1L/min（鼻腔插管档）

9、自控液量：冲液量：（250ml~350ml）/次；吸液量：（350ml~450ml）/次（注：吸液量大于冲液量，但不应大于150ml/次）

10、正、负压力设定范围：47kPa~67kPa

11、电源：~220V 50Hz

12、输入功率：110VA

13、噪音：≤65dB（A）

14、毛重：12.5kg  净重：10kg

15、外包装尺寸：49.5cm×43cm×34cm

16、外形尺寸：43cm×36cm×20.5cm

主机质保至少3年，配件：洗胃桶4个/台（带刻度），洗胃机管路2套/台，非胃管（指连接洗胃机3个接口的3条管路）；配备儿童转换接头N个；配备水温监测仪1个/台