**安庆市第一人民医院妇产科节育环等一批采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购需求（技术参数）** | **单位** | **三年预估使用量** | **单价限价/元** | **备注** |
| 1 | MYCu宫内节育器 | 1. 由节育器及放置器组成。适用范围：预期放置于妇女子宫腔内，作避孕用。 2.节育器材质及部件包括：0Cr18Ni9不锈钢丝基体、含量99.99%的铜丝螺旋管、含有吲哚美辛的甲基乙烯基硅橡胶药条，节育器含铜面积为225平方毫米。放置器材质为聚丙烯及聚乙烯。 3.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。  4.提供过期产品免费退换质保服务。   备注：鉴于三类植入产品安全有效性，产品需可溯源。国家免费提供的宫内节育器品种不属于此次投标范围。 | 只 | 240 | 160 |  |
| 2 | 盆底肌肉康复器 | 1.盆底肌肉康复器的重量：21g±2g; 34g±2g; 46g±3g; 58g±3g; 70g+3g; 2.盆底肌肉康复器表面应平整，无杂质。 3.盆底肌肉康复器标号应清晰可见，标号在尾线末端。 4.盆底肌肉康复器球体短轴，应符合球体短轴长度为26.2mm±2mm。 5.盆底肌肉康复器尾线长度为12cm±3cm。 6.尾线与球体的连接应能承受500g砝码的静拉力10S而不断裂。 | 盒 | 15 | 250 |  |
| 3 | 盆底肌肉治疗头 | 1.适用部位:阴道，适用范围：配套本院法国杉山PHENIX USB4型盆底康复设备使用，用于传递电刺激信号及盆底肌电信号。 2.每个电极环预期与人体接触面积:11c㎡±1c㎡， 3.导电电阻:≤2Ω， 4.绝缘电阻:两电极环之间，连接导线的线芯与线芯之间，线芯与表皮之间的绝缘电阻≥20MΩ(a.c.500 V或d.c. 500 V)， 5.防进液:探头部分：IPX4， 6.盆底肌肉治疗头为非 AP/APG 型产品。 | 只 | 150 | 250 |  |
| 4 | 金属双翼阴道扩张器 | 金属绝缘，利普刀手术专用，带排烟孔；可反复高温高压灭菌消毒。各规格型号。 | 个 | 15 | 220 |  |
| 5 | 一次性使用阴道电极 | 1.适用范围: 配套本院南京伟思SA980X型盆底康复设备使用，与传递治疗主机发出的电刺激电流或传导肌电信号至治疗主机。 2.导通电阻:<100Ω;隔离电阻:>10MΩ; 3.电介质强度:两不锈钢片之间施加1500V电压历时1min无闪络和击穿。 4.手持，防旋转、防滑脱，不易从阴道滑出。  5.阴道植入治疗器械，具有1对1防伪溯源码，保证患者使用安全。 | 个 | 360 | 40 |  |
| 说明：  1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货；  2、本项目预计三年采购量仅供投标人参考；  3、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目试剂进入采购人医院SPD管理；  4、投标人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应。  5、供货期限内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行； | | | | | | |