**安庆市第一人民医院皮肤科****紫外负离子皮肤治疗仪采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **采购需求（技术参数）** | **数量** | **单价限价/元** | **备注** |
| 1 | 紫外负离子喷雾综合治疗仪 | 1.功耗 750VA  2.紫外线中心波长在 200nm～280nm 范围内，峰值波长为 253.7±3nm  3.紫外线强度 1μw/cm²～5μw/cm²  4.负离子浓度 ≥3×105个/ cm3  5.喷雾温度 距离喷雾口300mm处温度≤50℃  6.喷雾距离 大于300mm  7.喷筒可调节角度 可调节的角度≥20°  8.臭氧浓度 ＜2.0g/m3  9.外观：皮肤治疗仪的机箱为白色喷漆件或塑料件，表面整洁，无器械损伤、明显划痕等缺陷，标记清晰可见，操作和调节机构灵活、可靠，紧固件无松动；  10.皮肤治疗仪定时误差不大于设定值的±2%；  11.在正常工作状态下，紫外辐射源不会出现肉眼可察觉的闪烁现象；  12.在工作状态时，噪声应低于55dB（A）；  13.有效紫外辐射：皮肤治疗仪的紫外线强度1μw/cm2～5μw/cm2。对于UVC波段，紫外辐射强度误差不大于20%，紫外辐照剂量误差不大于±20%，最大不大于2J/cm2；紫外辐照强度均匀性不大于±25%，稳定性不大于5%。 | 2台 | 40000 |  |